| کربن مونوکسید | carbon monoxide |  |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: CO وزن مولکولی: 28 |  | CAS : 630-08-0 RTECS : FG3500000 |
| اسامی مترادف: کربن اکسید؛ کربنیک اکسید؛ گاز دودکش |  |  |
| ویژگی ها: گاز؛ نقطه جوش ˚c 192- ؛ نقطه ذوب ˚c 207- ؛ فشار بخار 967/0 (air=1) ؛ حد اشتعال (انفجار) در هوا 5/12 تا 2/74 درصد |  |  |
| حدمجاز: OSHA:50 ppm NIOSH: 35 ppm, 200 ppm C ACGIH: 25 ppm |  |  |
| احتیاطات ویژه: کربن مونوکسید شدیدا قابل اشتعال بوده و ریسک بالای حریق و انفجار دارد. همچنین در صورت مواجهه تنفسی سمی است. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: گاز کالیبراسیون مونوکسید کربن، ppm 50 – 20؛ به صورت سیلندر گاز فشرده به همراه تنظیم کننده فشار مناسب |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - پایشگر مونوکسید کربن: Envirocheck I single sensor CO Monitor؛ CO262 or STX70؛ یا سایر پایشگرهای الکتروشیمیایی مونوکسید کربن با عملکرد مشابه - پمپ نمونه بردار فردی با دبی L/min 25/0، دارای ورودی و خروجی، جهت پر کردن کیسه نمونه و آنالیز آن به هنگامی که لازم است آنالیز در خارج از محل صورت گیرد. - کیسه هوا، آلومینایزه؛ 2 لیتری یا سایر اندازه های مناسب - باطری جایگزین یا شارژر برای پایشگر |  |  |
| نمونه برداری: - پایشگر را در همان شرایط دمایی و رطوبت نسبی محل نمونه برداری، توسط هوای فاقد مونوکسید کربن در حالت صفر تنظیم کنید. نکته:حساسیت پایشگرها نسبت دما بیشتر از حساسیت آن به رطوبت نسبی است. - جهت پایش فردی، پایشگر را نزدیک ناحیه تنفسی کارگر نگه دارید - جهت پایش محیطی، پایشگر را در محیطی که دارای گردش هوای مناسبی است و در ارتفاع 60 تا 70 اینچی سطح زمین قرار دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - پایشگر را توسط ترکیب استاندارد کالیبراسیون مونوکسید کربن در هوا (در سیلندر گاز فشرده نگهداری می شود) در غلظت توصیه شده توسط سازنده پایشگر (معمولا ppm 50 – 20 مونوکسید کربن) کالیبره کنید. - کالیبراسیون را روزانه چک کرده و در صورتی که پایشگر در نمایش دادن غلظت یک گاز با غلظت معلوم بیش از 5% خطا داشت، یا بر اساس توصیه سازنده دستگاه دوباره کالیبره کنید. |  |  |
| مداخله گرها: تعدادی از آلاینده های گازی شکل (مانند SO2 ، NO2 و ...) می توانند در غلظت های بالاتر از ppm 5 ایجاد تداخل کنند. اگر به وجود این ترکیبات مظنون هستید از پایشگر مجهز به سیستم تصفیه کننده مداخله گرها استفاده کنید. |  |  |
| محاسبات: غلظت کربن مونوکسید را بر حسب ppm مستقیما از نمایشگر دستگاه پایشگر مونوکسید کربن بخوانید. |  |  |