| کروم |  | chromium |
| --- | --- | --- |
| نماد شیمیایی: Cr وزن اتمی: 52 | CAS : 7440-47-3 RTECS : GB4200000 |  |
| ویژگی ها: جامد؛ نقطه ذوب ˚c 1890 |  |  |
| حدمجاز: OSHA:0.5 mg/m3 NIOSH: 0.5 mg/m3 ACGIH: 0.5 mg/m3 |  |  |
| احتیاطات ویژه: هضم کردن کروم در پرکلریک اسید باید در زیر هود مخصوص پرکلریک اسید انجام گیرد. زمانی که با اسیدهای غلیظ کار می کنید از لباس و دستکش حفاظتی استفاده کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - اسید نیتریک (HNO3) غلیظ، با خلوص بالا - پرکلریک اسید (HClO4) غلیظ، با خلوص بالا - اسید Ashing : با درصد حجمی 4 (HNO3) به 1 (HClO4)؛ 4 واحد حجمی از اسید نیتریک غلیظ را با 1 واحد حجمی از پرکلریک اسید غلیظ ترکیب کنید. - محلول های استوک کالیبراسیون، µg/mL 1000. این محلول ها در بازار موجود می باشند، همچنین می توان آن را براساس دستور کمپانی سازنده در آزمایشگاه آماده کرد (مرحله 1 آماده سازی) - اسید رقیق؛ 4% HNO3 ، 1% HClO4 . 50 میلی لیتر از اسید Ashing را به 600 میلی لیتر آب اضافه کنید. سپس آن را تا حجم 1 لیتر رقیق کنید. - آرگون - آب مقطر دیونیزه شده |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: فیلتر سلولز استر غشایی با پور سایز µm 8/0 ؛ یا فیلتر پلی وینیل کلراید (PVC) با پور سایز µm 5/0 ؛ قطر 37 میلی متر ؛ در کاست نگهدارنده فیلتر - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 4 – 1 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف. - دستگاه اسپکترومتر نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی (ICP-AES) - رگلاتور (تنظیم کننده) دو مرحله ای برای آرگون - بشر فیلیپس 125 میلی لیتری یا بشر گریفین 50 میلی لیتری، به همراه شیشه ساعت - بالن ژوژه 10 ، 25 و 100میلی لیتری و 1 لیتری - پیپت های حجم سنجی مناسب در صورت لزوم - هیتر با دمای 150 درجه سانتیگراد نکته: قبل از استفاده از ظروف شیشه ای آن ها را با اسید نیتریک غلیظ تمیز کرده و کاملا با آب مقطر بشوئید. |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 4 – 1 برای عبور حجم هوای 5 تا 1000 لیتر انجام دهید. گرد وغبار کلی جمع شده بر روی فیلتر نباید از 2 میلی گرم تجاوز کنید (با توزین فیلتر و محاسبه اختلاف وزن آن با وزن اولیه فیلتر می توانید این مورد را بررسی کنید). |  |  |
| آماده سازی: - فیلترهای نمونه و شاهد را از هولدر آن خارج کرده و هر کدام را به یک بشر تمیز انتقال دهید. - 5 میلی لیتر اسید Ashing به بشرها اضافه کرده، دهانه آن را با شیشه ساعت بپوشانید و بگذارید به مدت 30 دقیقه در دمای اتاق بماند. نکته: در این مرحله یک شاهد را نیز آماده کنید. - نمونه ها را بر روی اجاق (˚c 120) آنقدر حرارت دهید تا mL 5/0 از محلول ته ظرف باقی بماند. نکته: برخی از گونه های کروم با این روش به طور کامل قابل حل شدن نیستند و می توان روش های انحلال دیگری را بر آن به کار بست. به عنوان مثال می توان به مرجع ذیل رجوع کرد: NIOSH [1979]. NIOSH Manual of Analytical Methods, 2nd ed., V. 5, P&CAM 173 (Metals by Atomic Absorption), U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Publ. (NIOSH) 79-141 - 2 میلی لیتر از اسید Ashing را به بشرها اضافه کرده و مرحله 3 را تکرار کنید. این کار را آنقدر ادامه دهید تا محلول شفاف شود. - شیشه ساعت را برداشته و توسط آب مقطر آن را به داخل بشر آب بکشید. - دمای اجاق را تا 150 درجه سانتیگراد افزایش دهید و اجازه دهید محلول تا مرز خشک شدن بجوشد (حجم mL 5/0) - محلول باقیمانده را در mL 3-2 اسید رقیق حل کنید. - محلول ها را به بالن ژوژه های 25 میلی لیتری انتقال دهید. - محلول ها را توسط اسید رقیق تا حجم 25 میلی لیتر رقیق کنید. نکته: اگر حساسیت بالاتری مورد نیاز باشد، نمونه نهایی باید تا حجم 10 میلی لیتر رقیق شود. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - اسپکترومتر را بر اساس دستور کمپانی سازنده کالیبره کنید. نکته: معمولا یک شاهد اسید و استانداردهای کابردی چند عنصری با غلظت µg/mL 1 مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیب چند عنصری ذیل از نظر شیمیایی در محلول 4% اسید نیتریک/ 1% پرکلریک اسید سازگار است. Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, La, In, Na - به ازای هر 10 نمونه یک استاندارد را مورد آنالیز قرار دهید. - میزان بازیافت ها را با استفاده از حداقل 2 فیلتر شاهد spike به ازای هر 10 نمونه مورد بررسی قرار دهید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه اسپکترومتر را در طول موج 267 نانومتر برای آنالیز کروم تنظیم کنید. - استاندارد ها و نمونه ها را مورد آنالیز قرار دهید. نکته: اگر مقدار نمونه بالاتر از گستره منحنی استانداردهای کاربردی بود، با اسید رقیق نمونه ها را رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. |  |  |
| مداخله گرها: مداخله گرهای طیفی در آنالیز به روش ICP-AES مداخله گرهای اصلی به شمار می روند. این مداخلات با انتخاب طول موج مناسب، ضریب تصحیح مناسب بین عنصری و تصحیح زمینه به حداقل می رسد. |  |  |
| محاسبات: - غلظت محلول برای هر نمونه اصلی (Cs) و نمونه شاهد (Cb) را بر حسب µg/mL توسط دستگاه تعیین کنید. - با استفاده از حجم محلول نمونه اصلی (Vs) و نمونه شاهد (Vb) بر حسب mL ، غلظت (C) کروم را بر حسب mg/m3 در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر محاسبه کنید: C= CsVS- CbVbV mgm3 NOTE: μg/L = mg/m3 |  |  |