| 2- فوریل کربینول |  | 2-furyl carbinol |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: C4H3OCH2OH وزن مولکولی: 1/98 | CAS : 98-00-0 RTECS : LU9100000 |  |
| اسامی مترادف: فورفوریل الکل ؛ 2- (هیدروکسی متیل) فوران؛ 2- فوریل متانول |  |  |
| ویژگی ها: مایع؛ نقطه جوش ˚c 170 ؛ فشار بخار mmHg 1 (kPa 13/0) در ˚c 25 ؛دانسیته g/mL 13/1 در ˚c 8/31؛ گستره انفجار 8/1% تا 3/16% حجمی در هوا |  |  |
| حدمجاز: OSHA:10 ppm (skin), 15 ppm STEL NIOSH: 10 ppm (skin), 15 ppm STEL ACGIH: 10 ppm (skin), 15 ppm STEL Note: 1 ppm = 4.01 mg/m 3 @ NTP |  |  |
| احتیاطات ویژه: 2- فوریل کربینول سمی بوده و با اسیدها به شدت واکنش می دهد. بنزن مظنون به سرطانزایی است، همیشه در زیر هود با آن کار کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - 2- فوریل کربینول؛ خالص - استون؛ تقطیر شده - بنزن؛ تقطیر شده - محلول استوک راندمان واجذب، mg/µL 1/0 ؛ 1 گرم 2- فوریل کربینول را با بنزن به حجم 10 میلی لیتر برسانید. نکته: اگر راندمان جذب به اندازه کافی باشد می توان به جای بنزن از استون استفاده کرد. - نیتروژن، خالص - هیدروژن، خالص - هوا، تصفیه شده |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله شیشه ای، با طول cm 5/8، قطر خارجی mm 6 و قطر داخلی mm 4؛ که دارای درپوش پلاستیکی می باشد. حاوی دو بخش 50/80 مشی Porapak Q (قسمت جلویی: mg 150، قسمت عقبی: mg 75) که توسط یک لایه 2میلی متری فوم اورتان از هم جدا شده و توسط یک لایه پشم شیشه ثابت نگه داشته شده است. لوله ها در بازار موجود می باشند. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 05/0 – 01/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه گازکروماتوگراف، با آشکارساز شعله ای-یونی، ثبت کننده نمودار، وستون - ویال های شیشه ای، 2 میلی لیتری با درپوش پیچ دار PTFE - سرنگ های 10 تا 50 میکرولیتری با درجه بندی 1/0 میکرولیتری - بالن ژوژه 10 میلی لیتری و سایر اندازه های مناسب دیگر - پیپت 1 میلی لیتری و سایر اندازه های مناسب |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 05/0 – 01/0 برای عبور حجم هوای 3 تا 25 لیتر انجام دهید. - درپوش پلاستیکی نمونه بردار گذاشته و آن را با دقت برای انتقال بسته بندی کنید. |  |  |
| آماده سازی: - محتوی بخش جلویی و عقبی لوله را در ویال های جداگانه ای قرار دهید. لایه پشم شیشه و فوم را دور بیندازید. - mL 1 از استون را به هر کدام از ویال ها اضافه کرده و درپوش آن را فورا ببندید. - ویال ها را به مدت 15 دقیقه رها کرده و گهگاهی آن را تکان دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 01/0 تا 6/3 میلی گرم 2- فوریل کربینول را در هر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - مقدار مشخصی از 2- فوریل کربینول را در بالن ژوژه ی 10 میلی لیتری با استون یا بنزن به حجم 10 میلی لیتر برسانید. از رقیق سازی مرحله ای برای آماده کردن غلظت ها پایین تر استفاده کنید. - محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 نمونه برداری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (مساحت پیک در برابر میلی گرم 2- فوریل کربینول). - راندمان جداسازی (DE) را حداقل یک بار برای هر تعداد از Porapak Q مورد استفاده در نمونه برداری در گستره کالیبراسیون، تعیین کنید. سه لوله نمونه بردار برای هر پنج غلظت انتخابی و سه شاهد آماده کنید. - بخش عقبی لوله نمونه بردار نمونه شاهد را خارج کرده و دور بیندازید. - توسط یک سرنگ میکرولیتری مقدار مشخصی از محلول استوک راندمان جذب آن را مستقیما به محتوی بخش جلویی لوله تزریق کنید. - درپوش ویال را بسته و آن را به مدت یک شب رها کنید. - محلول های فوق را واجذب کرده (مراحل 1-3 آماده سازی) و به همراه محلول های استاندارد کاربردی مورد آنالیز قرار دهید (مراحل 1و2 اندازه گیری). - نموداری از راندمان جذب در برابر میلی گرم 2- فوریل کربینول بازیافت شده ترسیم کنید. - سه شاهد و سه آنالیت spike شده را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون و نمودار راندمان واجذب تحت کنترل هستند، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه گازکروماتوگراف را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس بخشی از نمونه را یا به صورت دستی با استفاده از روش شستشو با حلال و یا با استفاده از نمونه بردار خودکار به دستگاه تزریق کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): 2- فوریل کربینول - جداساز: mL 1 استون - دمای تزریق: C ْ 225 - دمای آشکارساز:C ْ 225 - دمای ستون: C ْ 200 - گاز حامل: نیتروژن یا هلیوم (mL/min 50) - ستون: فولاد ضدزنگ نکته1: اگر سطح پیک بالاتر از گستره منحنی استانداردهای کاربردی بود، با استون رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. - مساحت پیک را محاسبه کنید. |  |  |
| مداخله گرها: - |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب mg (تصحیح شده برای راندمان واجذب) 2- فوریل کربینول موجود در بخش جلویی (Wf) و عقبی (Wb) لوله نمونه اصلی، و بخش جلویی (Bf) و عقبی (Bb) نمونه شاهد را محاسبه کنید. نکته: اگر Wb>Wf/10 ، به این معنی است که ماده به بخش عقبی نشت کرده و نمونه از دست می رود. - محاسبه غلظت (C) 2- فوریل کربینول در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= Wf+ Wb- Bf- Bb .103V , mg/m3 |  |  |