| آهک خام |  | Quicklime |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: CaO وزن مولکولی: 08/56 | CAS : 1305-78-8 RTECS : EW3100000 |  |
| اسامی مترادف: اکسید کلسیم |  |  |
| ویژگی ها (کلسیم): فلز نرم فعال؛ 2 ظرفیتی؛ نقطه ذوب ˚c 848 |  |  |
| حدمجاز: OSHA:5 mg/m3 NIOSH: 2 mg/m3 ACGIH: 2 mg/m3 |  |  |
| احتیاطات ویژه: هضم توسط اسید پرکلریک را توسط هود مخصوص آن انجام دهید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - اسید نیتریک غلیظ - اسید هیدروکلریک غلیظ - اسید هیدروکلریک 5% حجمی؛ 50 میلی لیتر اسید هیدروکلریک غلیظ را به 500 میلی لیتر آب مقطر افزوده و با آب مقطر به حجم برسانید. - محلول استوک کالیبراسیون، µg/mL 1000 کلسیم ؛ 498/2 گرم CaCO3 خشک شده را در 50 میلی لیتر آب مقطر و 20 میلی لیتر اسید هیدروکلریک حل کرده و با آب مقطر به حجم 1 لیتر برسانید. - محلول سزیم، mg/mL 50 ؛ 4/73 گرم نیترات سزیم را در آب مقطر حل کرده و حجم 1 لیتر برسانید. - محلول لانتانیم، mg/mL 50 ؛ 156 گرم La(NO3)3·6H2O را در آب مقطر حل کرده و حجم 1 لیتر برسانید. - آب مقطر دیونیزه - هوای تصفیه شده - استیلن - پرکلریک اسید 60% (وزنی/حجمی) |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: فیلتر غشایی استرسلولز، 37 میلی متری با پور سایز 8/0 میکرون، در هولدر فیلتر کاست. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 3 – 1 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب اتمی، با کوره هوا - استیلن و لامپ هالوکاتد کلسیم - رگلاتور 2 مرحله ای برای هوا و استیلن - بشر فیلیپس 125 میلی لیتری، یا گریفین 50 میلی لیتری؛ به همراه پوشش شیشه ساعت - بالن ژوژه 25 و 100 میلی لیتری - میکروپیپت 5 تا 500 میکرولیتری - اجاق با دمای سطح 140 و 400 درجه سانتیگراد نکته: قبل از استفاده از تجهیزات شیشه ای آنها را با اسید نیتریک غلیظ و سپس با آب مقطر بشوئید. |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 3 – 1 برای عبور حجم هوای 20 تا 400 لیتر انجام دهید. اجازه ندهید بیش از 2 میلی گرم گردوغبار کلی بر روی فیلتر جمع شود. |  |  |
| آماده سازی: - فیلتر کاست ها را باز کرده و فیلترهای نمونه و شاهد را به بشرهای جداگانه ای منتقل کنید. - mL 5 اسید نیتریک غلیظ به هر کدام از بشر ها اضافه کرده و دهانه بشر را با شیشه ساعت بپوشانید. - بشرها را بر روی اجاق با دمای ˚c 140 قرار داده تا بخش بیشتر اسید تبخیر شود. - mL 2 اسید نیتریک غلیظ و mL 1 HClO4 60% به بشرها اضافه کنید. - بشرها را بر روی اجاق با دمای ˚c 400 قرار داده تا فیوم های پرکلریک اسید ظاهر شوند. - شیشه ساعت را برداشته و با آب مقطر آن را به داخل بشر آب بکشید. - بشرها را بر روی اجاق با دمای ˚c 400 قرار داده و اجازه دهید تا مرز خشک شدن پیش برود. - بشرها را خنک کرده و باقیمانده محتوی آن را در mL 5 اسید هیدروکلریک 5% حل کنید. - مقدار مشخصی از محلول را به یک بالن ژوژه 100 میلی لیتری حاوی mL 2 محلول سزیم (mg/mL 50) و mL 2 محلول لانتانیم (mg/mL 50) انتقال دهید. - محلول را با اسید هیدروکلریک 5% به حجم 100 میلی لیتر برسانید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - مقادیر مشخصی از محلول استوک کالیبراسیون را که گستره ی 0 تا 500 میکرو گرم کلسیم را در هر نمونه پوشش دهد به بالن ژوژه 100 میلی لیتری حاوی mL 2 محلول سزیم (mg/mL 50) و mL 2 محلول لانتانیم (mg/mL 50) انتقال داده با اسید هیدروکلریک 5% به حجم برسانید. - استانداردها را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 نمونه برداری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (میزان جذب در برابر غلظت محلول برحسب µg/mL ). - یک استاندارد کاربردی را برای هر 10 نمونه به جهت چک کردن انحراف دستگاهی آنالیز کنید - به جهت بررسی میزان انحراف دستگاهی، میزان بازیافت را توسط حداقل 1 شاهد Spike شده به ازای هر 10 نمونه چک کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب اتمی را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): کلسیم - محلول نهایی: 100 میلی لیتر،اسید هیدروکلریک 5%، سزیم (µg/mL 1000) و لانتانیم (µg/mL 1000) - طول موج: 7/422 نانومتر - شرایط کوره: هوا - استیلن - نمونه ها واستانداردها را تزریق کرده و میزان جذب آنها را قرائت کنید. نکته: اگر میزان جذب نمونه بالاتر از گستره خطی منحنی استانداردهای کاربردی بود، با اسید هیدروکلریک 5% و مقدار مناسبی از محلول سزیم و لانتانیم (mg/mL 50) رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. |  |  |
| مداخله گرها: یونیزاسیون شعله در اثر حضور فلزاتی از قبیل Na ، K، Li و mg را می توان با استفاده از سزیم (µg/mL 1000) کنترل کرد. در صورت وجود Si ، AL یا H3PO4 استفاده از لانتانیم 1% (وزنی) ضروری است. |  |  |
| محاسبات: - با استفاده میزان جذب قرائت شده، غلظت کلسیم موجود در نمونه اصلی و شاهد را از منحنی کالیبراسیون محاسبه کنید. - غلظت آهک خام در هوا را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید: C= (CsVs- CbVb)V , mg/m3 که در این رابطه: C = غلظت آهک خام بر حسب mg/m3 Cs = غلظت کلسیم موجود در نمونه اصلی برحسب µg/mL Cb = غلظت کلسیم موجود در نمونه شاهد برحسب µg/mL Vs = حجم محلول نمونه اصلی برحسب mL Vb = حجم محلول نمونه شاهد برحسب mL V = حجم هوای نمونه برداری شده بر حسب لیتر |  |  |