| اورتو-دی کلروبنزن |  | Ortho-Dichlorobenzene |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: 1,2-C6H4Cl2 وزن مولکولی: 147 | CAS : 95-50-1 RTECS : CZ4500000 |  |
| اسامی مترادف: 1،2-دی کلروبنزن |  |  |
| ویژگی ها: مایع؛ دانسیته 284/1 ؛ نقطه جوش ˚c 179 - 172 ؛ FP برابر با ˚c 17 - ؛ نقطه اشتعال ˚c 5/65 ؛ آفت کش گروه II |  |  |
| حدمجاز: NIOSH:50ppm C; ACGIH: 25 ppm (skin), 50 STEL; OSHA: 50 ppm |  |  |
| احتیاطات ویژه: کربن دی سولفید سمی بوده و خطر جدی انفجار و حریق دارد (c ْ 30- = نقطه اشتعال)، و فقط در زیر هود با آن کار کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - کربن دی سولفید، برای کروماتوگرافی - آنالیت (اورتو-دی کلروبنزن)، معرف - نیتروژن یا هلیوم تصفیه شده - هیدروژن پیش تصفیه شده - هوای تصفیه شده |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله شیشه ای، با طول cm 7، قطر خارجی mm 6 و قطر داخلی mm 4؛ که انتهاهای آن با حرارت بسته شده و دارای درپوش پلاستیکی می باشد. حاوی دو بخش 35 و 60 مشی زغال فعال از جنس پوسته نارگیل تولید شده در c ْ600 (قسمت جلویی: mg 100، قسمت عقبی: mg 50) که توسط یک لایه 2میلی متری فوم اورتان از هم جدا شده است. یک لایه پشم شیشه مقدم بر بخش جلویی لوله و یک لایه فوم اورتان نیز بعد از بخش عقبی محتوی لوله قرار گرفته است. فشار هوای عبوری از لوله در دبی L/min1 نباید از kPa 4/3 بیشتر شود. لوله ها در بازار موجود می باشند (به عنوان مثال SKC#226-01, Lot#2000 و انواع مشابه). - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 2/0 – 01/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف. - دستگاه گازکروماتوگراف، با آشکارساز شعله ای-یونی، ثبت کننده نمودار، وستون - شیشه های نمونه (ویال) 2 میلی لیتری با درپوش پیچ دار PTFE - بالن ژوژه 10 میلی لیتری - سرنگ های کوچک 10 میکرولیتری تا 1 میلی لیتری، با درجه بندی 1/0 میکرولیتری. - پیپت 2 میلی لیتری، به همراه pipet bulb |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 2/0 – 01/0 برای عبور حجم هوای 10- 1 لیتر انجام دهید. - درپوش نمونه بردار گذاشته و با دقت آن را برای انتقال بسته بندی کنید. |  |  |
| آماده سازی: - محتوی بخش جلویی و عقبی لوله را در ویال های جداگانه ای قرار دهید. لایه پشم شیشه که با بخش جلویی لوله در ویال قرار دارد باید به همراه فوم اورتان دور انداخته شود. - mL 1/0 کربن دی سولفید به هر کدام از ویال ها اضافه کرده و درپوش آن را ببندید. - ویال ها را به مدت 30 دقیقه در همزن قرار دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی کمتر از حدآشکارسازی (LOD=0.8) تا 10برابر حدکمی سازی (LOQ=2.7) یا بیشتر از آن (در صورت لزوم) را پوشش دهد کالیبره کنید. - مقدار مشخصی از اورتو-دی کلروبنزن یا محلول استاندارد آن را در بالن ژوژه ی 10 میلی لیتری با کربن دی سولفید به حجم 10 میلی لیتر برسانید. - محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید. - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (مساحت پیک در برابر میکروگرم اورتو-دی کلروبنزن) - راندمان جداسازی (DE) را حداقل یک بار برای هر مقدار از زغال فعال که در نمونه برداری استفاده می شود تعیین کنید. سه لوله نمونه بردار برای پنج غلظت انتخابی و سه شاهد آماده کنید. - محتوی بخش عقبی لوله را از نمونه بردار شاهد جدا کرده و دور بیندازید. - توسط یک سرنگ میکرولیتری مقدار مشخصی (2 تا 20 میکرولیتر) از اورتو-دی کلروبنزن خالص یا محلول استاندارد را مستقیما به محتوی بخش جلویی لوله تزریق کنید. - درپوش ویال را بسته و آن را به مدت یک شب رها کنید. - محلول های استاندارد را جداسازی کرده (مراحل 1-3 آماده سازی) و با هم مورد آنالیز قرار دهید. - نموداری از راندمان جذب در برابر میکروگرم اورتو-دی کلروبنزن بازیافت شده ترسیم کنید. - سه spike مجهول کنترل کیفی و سه spike آنالیت را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون و نمودار راندمان جداسازی تحت کنترل هستند، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه گازکروماتوگراف را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس بخشی از نمونه را یا به صورت دستی با استفاده از روش شستشو با حلال و یا با استفاده از نمونه بردار خودکار به دستگاه تزریق کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): اورتو-دی کلروبنزن - جداساز: mL 1 کربن دی سولفید - دمای تزریق: C ْ225 - دمای آشکارساز:C ْ250 - گاز حامل: هلیوم - ستون: موئین،سیلیکای گداخته شده، با قطر داخلی mm 53/0 نکته: اگر سطح پیک بالاتر از گستره منحنی استانداردهای کاربردی بود، با کربن دی سولفید رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. - مساحت پیک را محاسبه کنید. |  |  |
| مداخله گرها: مداخله گری شناسایی نشده اما از آنجایی که مقداری از اورتو-دی کلروبنزن جذب نمونه بردار می شود بنابراین احتمال تداخل وجود دارد. برای رفع مشکل تداخل انتخاب ستون های موئین یا پارامترهای تجزیه ای را می توان اصلاح کرد. |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب µg (تصحیح شده برای راندمان جذب) اورتو-دی کلروبنزن موجود در بخش جلویی (Wf) و عقبی (Wb) لوله نمونه اصلی، و بخش جلویی (Bf) و عقبی (Bb) نمونه شاهد را محاسبه کنید. - محاسبه غلظت (C) اورتو-دی کلروبنزن در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= Wf+ Wb- Bf- Bb V , mg/m3 |  |  |