| هیدروکسید سدیم |  | sodium hydroxide |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: NaOH وزن مولکولی: 40 | CAS : 1310-73-2 RTECS : WB490000 |  |
| اسامی مترادف: سود سوزآور |  |  |
| ویژگی ها: جامد و آئروسل سوزش آور، رطوبت گیر |  |  |
| حدمجاز: OSHA:2 mg/m3 NIOSH: 2 mg/m3/15 min C; Group I Pesticide ACGIH: 2 mg/m3 C |  |  |
| احتیاطات ویژه: محلول های هیدروکسید سدیم دارای اثر خورندگی بر روی بافت بدن هستند. با دقت با آنها کار کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - کربنات سدیم، با خلوص استاندارد اولیه - محلول استوک اسید هیدروکلریک، 1/0 نرمال ؛ با استاندارد اولیه کربنات سدیم همگون شده است. - اسید هیدروکلریک، 01/0 نرمال ؛ 10 میلی لیتر محلول استوک اسید هیدروکلریک 1/0 نرمال را در بالن ژوژه 100 میلی لیتری با آب مقطر به حجم برسانید. - آب مقطر دیونیزه، عاری از CO2 ، جوشیده شده و سپس با نیتروژن خنک شده است. - نیتروژن فشرده - هیدروکسید سدیم 50% (وزنی/حجمی)؛ 50 گرم هیدروکسید سدیم را در آب مقطر عاری از CO2 حل کرده و حجم 100 میلی لیتر برسانید. - محلول استوک هیدروکسید سدیم، 1/0 نرمال؛ 8 میلی لیتر هیدروکسید سدیم 50% را با آب مقطر عاری از CO2 به حجم 1 لیتر برسانید. - محلول استاندارد کاربردی هیدروکسید سدیم، 01/0 نرمال؛ 10 میلی لیتر محلول استوک هیدروکسید سدیم 1/0 نرمال را با آب مقطر عاری از CO2 به حجم 100 میلی لیتر برسانید - محلول بافر استاندارد، با PH 4 و 7 |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: فیلتر غشایی PTFE، 37 میلی متری با پور سایز 1 میکرون (Millipore ، Fluoropore یا انواع مشابه)، با پد پشتیبان سلولزی، در هولدر فیلتر کاست. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 4 – 1 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - PH سنج به همراه الکترود PH و ثبت کننده - ظرف تیتراسیون؛ بشر یا بالن 150 تا 200 میلی لیتری، به همراه پوششی که دارای دریچه ای برای الکترود PH و همچنین ورودی و خروجی N2 است - همزن مغناطیسی - میله شیشه ای، با قطر mm 5 و طول cm 10 ، جهت نگه داشتن فیلتر در زیر سطح مایع در ظرف تیتراسیون - پیپت 5 و 10 میلی لیتری - بالن ژوژه 100 میلی لیتری و 1 لیتری - بورت 50 میلی لیتری با درجه بندی 1/0 میلی لیتری - انبرک |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 4 – 1 برای عبور حجم هوای 70 تا 1000 لیتر انجام دهید. اجازه ندهید بیش از 2 میلی گرم گردوغبار کلی بر روی فیلتر جمع شود. |  |  |
| آماده سازی: - توسط انبرک فیلتر نمونه را به ظرف تیتراسیون منتقل کنید. توجه کنید که سطح روی فیلتر به سمت پایین باشد. - به جهت اینکه در زمان آنالیز فیلتر در زیر سطح مایع قرار گیرد، انتهای میله شیشه ای را بر مرکز فیلتر قرار دهید تا آن را نگه دارد. - ظرف تیتراسیون را بپوشانید. mL 5 اسید هیدروکلریک 01/0 نرمال را به ظرف تیتراسیون اضافه کنید. ظرف تیتراسیون را در همزن مغناطیسی قرار داده و پاکسازی توسط N2 (L/min 1/0) را شروع کنید. - اجازه دهید ظرف تیتراسیون به مدت 15 دقیقه در همزن بماند. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - PH سنج را توسط محلول های بافر (با PH مساوی 4 و 7) کالیبره کنید. - مقادیری از محلول استوک اسید هیدروکلریک 1/0 نرمال را با کربنات سدیم همگون کنید. - 3 تا 5 گرم استاندارد اولیه کربنات سدیم به مدت 4 ساعت در دمای ˚C 250 خشک کنید. سپس آن را در دسیکاتور خنک کنید. - 5/2 گرم کربنات سدیم را در 1 لیتر آب مقطر عاری از CO2 حل کرده و تا کربنات سدیم 05/0 نرمال بدست آید. - 5 میلی لیتر محلول کربنات سدیم 05/0 نرمال را به ظرف تیتراسیون انتقال دهید و تیتراسیون را شروع کرده و تا رسیدن به PH 5 ادامه دهید. - الکترودهای PH را خارج کرده و آن را به داخل ظرف تیتراسیون بشوئید. برای حذف CO2 محلول، به مدت 3 تا 5 دقیقه N2 را به محتوی ظرف تیتراسیون وارد کنید. - تیتراسیون را تا نقطه عطف ادامه دهید. - نرمالیته محلول استوک اسید هیدروکلریک را از طریق رابطه زیر محاسبه کنید: NHCl= شده توزین g Na2CO3 ( تیتراسیون در استفاده مورد mL Na2CO3 )52.99( شده استفاده mL HCl ) - محلول استاندارد کاربردی هیدروکسید سدیم 01/0 نرمال را با محلول همگون اسید هیدروکلریک ، استاندارد (همگون) کنید. این کار بر اساس مرحله 2 کالیبراسیون انجام دهید، با این تفاوت که محلول استوک اسید هیدروکلریک همگون را با محلول کربنات سدیم (Na2CO3) و محلول هیدروکسید سدیم 01/0 نرمال را با محلول اسید هیدروکلریک 1/0 نرمال جایگزین کنید. نرمالیته محلول تیتراسیون هیدروکسید سدیم را از طریق رابطه زیر محاسبه کنید. NNaOH=NHCl(mL HCl used)mL NaOH used - حداقل سه شاهد spike شده را به منظور بررسی میزان بازیافت در گستره مورد نظر برای نمونه های اصلی آماده کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - اسید هیدروکلریک مازاد موجود در نمونه اصلی، شاهد و نمونه های spike شده را با محلول هیدروکسید سدیم استاندارد شده (همگون) تیتراسیون معکوس کنید. همزمان با آن پاکسازی توسط نیتروژن را انجام دهید. - همزمان با تیتراسیون، PH سنج را نیز نگاه کنید. نقطه پایانی را تعیین کنید (میلی لیتر هیدروکسید سدیم 01/0 نرمال مورد استفاده). |  |  |
| مداخله گرها: دی اکسید کربن موجود در هوا ممکن است بر روی فیلتر با مواد قلیایی واکنش داده و کربنات ها را شکل دهد، اما به هنگام تیتراسیون تداخل ایجاد نمی کند. کربنات ها می توانند تداخل مثبت ایجاد کنند. ذرات اسیدی می توانند نمونه را خنثی نموده و تداخل منفی داشته باشند. |  |  |
| محاسبات: - غلظت هیدروکسید سدیم در هوا را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید: C= VNaOH-b- VNaOH-S. N ×40 × 103V که در این رابطه: C = غلظت هیدروکسید سدیم بر حسب mg/m3 VNaOH-b= حجم هیدروکسید سدیم در تیتراسیون نمونه شاهد برحسب میلی لیتر VNaOH-s= حجم هیدروکسید سدیم در تیتراسیون نمونه اصلی برحسب میلی لیتر N= نرمالیته محلول تیتراسیون هیدروکسید سدیم 40 = وزن مولکولی هیدروکسید سدیم V = حجم هوای نمونه برداری شده بر حسب لیتر |  |  |