| نفت خام |  | Petroleum naphtha |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: C6-C8 اسامی مترادف: Petroleum distillates mixture | CAS : 8002-05-9 RTECS : SE7449000 |  |
| ویژگی ها: گستره جوش ˚c 238- 30 ؛ فشار بخار mmHg 40 (kPa 5) در ˚c 20 ؛دانسیته g/mL 8/0 – 6/0 در ˚c 15 |  |  |
| حدمجاز: OSHA: 2000 mg/m3 NIOSH: - ACGIH: 350 mg/m3 , 1800 mg/m3 C |  |  |
| احتیاطات ویژه: کربن دی سولفید سمی بوده و به شدت قابل انفجار و اشتعال است (FP = - 30 ˚c)؛ فقط در زیر هود با آن کار کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - حلال: کربن دی سولفید، خلوص کروماتوگرافی؛ حاوی 1/0 % حجمی اکتان، 5/0 % حجمی هگزادکان یا سایر استانداردهای داخلی مناسب نکته: از استاندارد داخلی استفاده کنید که جزء تشکیل دهنده نمونه نباشد. نکته: می توانید از تولوئن بجای کربن دی سولفید استفاده کنید. - نمونه بالک نفت خام - نیتروژن یا هلیوم ، خالص - هیدروژن، خالص - هوا، تصفیه شده |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله شیشه ای، با طول cm 7، قطر خارجی mm 6 و قطر داخلی mm 4؛ حاوی دو بخش ذغال فعال (قسمت جلویی: mg 100، قسمت عقبی: mg 50) که توسط یک لایه 2میلی متری فوم اورتان از هم جدا شده است. یک لایه پشم شیشه مقدم بر بخش جلویی لوله و یک لایه 3 میلی متری فوم اورتان نیز بعد از بخش عقبی محتوی لوله قرار گرفته است. فشار هوای عبوری از لوله در دبی L/min1 نباید از kPa 4/3 بیشتر شود. لوله ها در بازار موجود می باشند. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 2/0 – 01/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه گازکروماتوگراف، با آشکارساز شعله ای-یونی، ثبت کننده نمودار، وستون - ویال های شیشه ای، 2 میلی لیتری با درپوش پیچ دار PTFE - سرنگ های 10 میکرولیتری (1 میکرولیتری برای ستون موئین) یا سایر اندازه های مناسب؛ با درجه بندی 1/0 میکرولیتری - بالن ژوژه 10 میلی لیتری - پیپت 10 میلی لیتری |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 2/0 – 01/0 برای حجم نمونه ای که حاوی 5/0 تا 8 میلی گرم نفت خام باشد انجام دهید. - درپوش پلاستیکی (نه لاستیکی) نمونه بردار گذاشته و آن را با دقت برای انتقال بسته بندی کنید. 5 تا 10 میلی لیتر نمونه بالک نفت خام را در محفظه دیگری (جدا از محل نگهداری نمونه ها) به آزمایشگاه انتقال دهید. |  |  |
| آماده سازی: - محتوی بخش جلویی و عقبی لوله را در ویال های جداگانه ای قرار دهید. لایه پشم شیشه و فوم را دور بیندازید. - mL 1 حلال به هر کدام از ویال ها اضافه کرده و درپوش آن را ببندید. - ویال ها را به مدت 30 دقیقه رها کرده و گهگاهی آن را تکان دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 1/0 تا 10 میلی گرم نفت خام را در هر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید. - مقدار مشخصی از نمونه بالک نفت خام در بالن ژوژه ی 10 میلی لیتری با حلال به حجم 10 میلی لیتر برسانید. - محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 نمونه برداری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (نسبت مساحت پیک نمونه به مساحت پیک استاندارد داخلی در برابر میلی گرم نفت خام). - راندمان جداسازی (DE) را حداقل یک بار برای هر بچ از ذغال فعال مورد استفاده در نمونه برداری در گستره کالیبراسیون، تعیین کنید (مرحله 1 کالیبراسیون). سه لوله نمونه بردار برای هر پنج غلظت انتخابی و سه شاهد آماده کنید. - بخش عقبی لوله نمونه بردار نمونه شاهد را خارج کرده و دور بیندازید. - توسط یک سرنگ میکرولیتری مقدار مشخصی از نمونه بالک نفت خام را مستقیما به محتوی بخش جلویی لوله تزریق کنید. - درپوش ویال را بسته و آن را به مدت یک شب رها کنید. - محلول های فوق را واجذب کرده (مراحل 1-3 آماده سازی) و به همراه استانداردهای کاربردی مورد آنالیز قرار دهید (مراحل 1و2 اندازه گیری). - نموداری از راندمان جذب در برابر میلی گرم نفت خام بازیافت شده ترسیم کنید. - سه شاهد و سه آنالیت spike شده را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون و نمودار راندمان واجذب تحت کنترل هستند، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه گازکروماتوگراف را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس بخشی از نمونه را یا به صورت دستی با استفاده از روش شستشو با حلال و یا با استفاده از نمونه بردار خودکار به دستگاه تزریق کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): نفت خام - جداساز: mL 1 کربن دی سولفید یا تولوئن - حجم تزریق: µL 5 (برای ستون موئین µL 1- 1/0) - دمای تزریق: C ْ 250 – 200 - دمای آشکارساز:C ْ 300 - 250 - دمای ستون: C ْ 250 – 5 (C/min ْ 8) - گاز حامل: نیتروژن یا هلیوم (mL/min 30) - ستون: شیشه ای 10% SP-2100 on Supelcoport یا ستون موئین سیلیکای ذوب شده (DB-1 یا انواع مشابه) نکته1: اگر سطح پیک بالاتر از گستره منحنی استانداردهای کاربردی بود، با حلال رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. - مساحت یا ارتفاع پیک را محاسبه کنید. مساحت پیک نفت خام را بر مساحت پیک استاندارد داخلی (در همان کروماتوگرام) تقسیم کنید. |  |  |
| مداخله گرها: اکثر مواد نفتی ترکیبات کاملی هستند. ترکیباتی که در رنج دمایی بالای گازکروماتوگرافی شسته می شوند می توانند ایجاد تداخل کنند. |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب mg (تصحیح شده برای راندمان واجذب) نفت خام موجود در بخش جلویی (Wf) و عقبی (Wb) لوله نمونه اصلی، و بخش جلویی (Bf) و عقبی (Bb) نمونه شاهد را محاسبه کنید. نکته: اگر Wb>Wf/10 ، به این معنی است که ماده به بخش عقبی نشت کرده و نمونه از دست می رود. - محاسبه غلظت (C) نفت خام در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= Wf+ Wb- Bf- Bb .103V , mg/m3 |  |  |