| n-نیتروزوپیرولیدین |  | N-nitrosopyrrolidine |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: C4H8N-N=0 وزن مولکولی: 1/100 | CAS : 930-55-2 RTECS : UY1575000 |  |
| اسامی مترادف: 4- نیتروزوپینولیدین؛ N-NPyr؛ NPYR؛ PYRNA |  |  |
| ویژگی ها: مایع؛ نقطه جوش ˚c 214 ؛ دانسیته g/mL 09/1 در ˚c 20؛ فشار بخار mmHg 072/0 (Pa 10) در ˚c 20 |  |  |
| حدمجاز: - |  |  |
| احتیاطات ویژه: n-نیتروزوپیرولیدین مظنون به سرطانزایی بوده و بسیار سمی است. همیشه در زیر هود با تهویه مناسب یا محفظه دستکش دار با آن کار کنید. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - دی کلرومتان ؛ خلوص آزمایشگاهی - متانول؛ خلوص آزمایشگاهی - محلول استاندارد n-نیتروزوپیرولیدین - حلال واجذب؛ نسبت حجمی 3/1 دی کلرومتان/متانول - نیتروژن، خالص - اکسیژن، خالص، 99/99 % - ازن، خالص، 99/99 % - هوا، تصفیه شده و فشرده |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله هایی که در بازار موجود می باشند، شامل Thermedics Detection, Inc., 220 Mill Rd., Chelmsford, MA 01824, 508/251-2000 - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 2 –2/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه گازکروماتوگراف، با آنالیزور انرژی گرمایی (TEA)، ثبت کننده نمودار، وستون - ویال های شیشه ای، 2 میلی لیتری با درپوش پیچ دار PTFE - سرنگ های 1، 5، 10، 25 و 100میکرولیتری با درجه بندی 1/0 میکرولیتری - بالن ژوژه 10 میلی لیتری - پیپت در اندازه های مناسب برای آماده سازی استانداردها - دستکش مناسب برای کار با مواد شیمیایی - سرنگ های شیشه ای 5 میلی لیتری - سوزن تزریق؛ کند، صنعتی |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - لوله Thermosorb/N را از کیف آن برداشته و کیف را نگه دارید. - در پوش قرمز رنگ ابتدا و انتهای لوله را برداشته و آن را در مکان مشخص شده در زیر علامت "AIR IN" نگه دارید. - بوسیله برچسب "Air Sampling" تعبیه شده در کیف لوله، لوله ها را برچسب گذاری کنید. - لوله Thermosorb/N را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 2 – 2/0 برای عبور حجم هوای 15 تا 1000 لیتر انجام دهید. - بعد از نمونه برداری، نمونه بردار را از پمپ جدا کنید. - درپوش قرمز رنگ نمونه بردار را بر دو طرف لوله بگذارید. - لوله ها Thermosorb/N را در داخل کیف مخصوص آن قرار دهید و آن را برای انتقال بسته بندی کنید. |  |  |
| آماده سازی: - نمونه بردار را از کیف آن خارج کنید. - ویال ها را برچسب گذاری کنید. - درپوش قرمز رنگ نمونه بردار را بردارید. - توسط سرنگ، لوله Thermosorb/N را با 2 میلی لیتر از حلال (دی کلرومتان/متانول با نسبت حجمی 3/1) شستشو داده و مایع خروجی را به ویال برچسب گذاری شده انتقال دهید. نکته: دبی بهینه برای واجذب mL/min 5/0 است. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی 05/0 تا 5/0 میکرو گرم n-نیتروزوپیرولیدین را در هر نمونه پوشش دهد کالیبره کنید (µg/mL 25/0 – 025/0). - مقدار مشخصی از محلول استاندارد n-نیتروزوپیرولیدین را در بالن ژوژه ی 10 میلی لیتری با حلال (دی کلرومتان/متانول با نسبت حجمی 3/1) به حجم 10 میلی لیتر برسانید. - محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 نمونه برداری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (مساحت پیک در برابر میکرو گرم n-نیتروزوپیرولیدین). - راندمان جداسازی (DE) را حداقل یک بار برای هر بچ از Thermosorb/N مورد استفاده تعیین کنید. - توسط یک سرنگ میکرولیتری مقدار مشخصی از محلول استاندارد n-نیتروزوپیرولیدین را مستقیما به لوله Thermosorb/N تزریق کنید. - درپوش ویال را بسته و آن را به مدت یک شب رها کنید. - محلول های فوق را واجذب کرده (مراحل 1-4 آماده سازی) و به همراه استانداردهای کاربردی مورد آنالیز قرار دهید (مراحل 1-4 اندازه گیری). - نموداری از راندمان جذب در برابر میکرو گرم n-نیتروزوپیرولیدین بازیافت شده ترسیم کنید. - سه شاهد و سه آنالیت spike شده را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون و نمودار راندمان واجذب تحت کنترل هستند، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه گازکروماتوگراف و آنالیزور انرژی گرمایی را تحت شرایط زیر تنظیم کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): n-نیتروزوپیرولیدین - جداساز: mL 2 دی کلرومتان/متانول با نسبت حجمی 3/1 - دمای تزریق: C ْ 200 - دمای آشکارساز:C ْ 600 - 550 - دمای ستون: C ْ 166 - زمان ماند: 2/11 دقیقه - گاز حامل: نیتروژن (mL/min 25)، اکسیژن (mL/min 5)، ازن (mL/min 2/0) - ستون: فولاد ضدزنگ - بخشی از نمونه را یا به صورت دستی با استفاده از روش شستشو با حلال و یا با استفاده از نمونه بردار خودکار به دستگاه تزریق کنید. - مساحت پیک را محاسبه کنید. |  |  |
| مداخله گرها: - |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب µg (تصحیح شده برای راندمان واجذب) n-نیتروزوپیرولیدین موجود در لوله نمونه اصلی (W) و نمونه شاهد (B) را محاسبه کنید. - محاسبه غلظت (C) n-نیتروزوپیرولیدین در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= W-BV , mg/m3 |  |  |