| 2-متوکسی اتانول |  | 2-methoxyethanol |
| --- | --- | --- |
| فرمول شیمیایی: HOCH2CH2OCH3 وزن مولکولی: 09/76 | CAS : 109-86-4 RTECS : KL5775000 |  |
| اسامی مترادف: متیل سلوسلو؛ اتیلن گلیکول مونو متیل اتر؛ EGME |  |  |
| ویژگی ها:نقطه جوش ˚c 124 ؛ فشار بخار mmHg 6 (kPa 8/0) در ˚c 25 ؛دانسیته g/mL 966/0 در ˚c 20 |  |  |
| حدمجاز: OSHA:25 ppm(skin) NIOSH: 0.1 ppm(skin) ACGIH: 5 ppm(skin) |  |  |
| احتیاطات ویژه: متیلن کلراید سرطان زا است. متانول به شدت قابل اشتعال است. |  |  |
| مواد و محلولهای لازم: - متیلن کلراید؛ با خلوص HPLC. - متانول ؛ با خلوص HPLC. - حلال جداسازی؛ متیلن کلراید (با خلوص HPLC) حاوی 5% متانول - 2-متوکسی اتانول؛ خلوص آزمایشگاهی - هلیوم، خالص و تصفیه شده - هیدروژن، تصفیه شده - هوای،فشرده، خالص و تصفیه شده |  |  |
| وسایل و تجهیزات لازم: - نمونه بردار: لوله شیشه ای، با طول cm 7، قطر خارجی mm 6 و قطر داخلی mm 4؛ که انتهاهای آن با حرارت بسته شده و دارای درپوش پلاستیکی می باشد. حاوی دو بخش زغال فعال از جنس پوسته نارگیل (قسمت جلویی: mg 150، قسمت عقبی: mg 100) که توسط یک لایه 2میلی متری فوم اورتان از هم جدا شده است. یک لایه پشم شیشه مقدم بر بخش جلویی لوله و نیز بعد از بخش عقبی محتوی لوله قرار گرفته است. لوله ها در بازار موجود می باشند. - پمپ نمونه برداری فردی با دبی L/min 05/0 – 01/0 ، به همراه لوله های رابط قابل انعطاف - دستگاه گازکروماتوگراف، با آشکارساز شعله ای-یونی، ثبت کننده نمودار، وستون - ویال های شیشه ای نمونه گیری خودکار، 11 میلی متری، با درپوش پیچ دار - سرنگ های 10و 25 میکرولیتری و 1 میلی لیتری - بالن ژوژه 10 میلی لیتری |  |  |
| نمونه برداری: - پمپ های نمونه بردار فردی را کالیبره کنید. ضمن اینکه در هنگام کالیبراسیون یک نمونه بردار را نیز به پمپ متصل کنید. - قبل از نمونه برداری دوطرف نمونه بردار را سریعا بشکنید و نمونه بردار را توسط لوله های رابط قابل انعطاف به پمپ نمونه بردار فردی متصل کنید. - نمونه برداری را در یک دبی مشخص بین L/min 05/0 – 01/0 برای عبور حجم هوای 6 تا 50 لیتر انجام دهید. نکته: حداکثر دبی عبوری برای 2-متوکسی اتانول L/min 2/0 است. - درپوش پلاستیکی (نه لاستیکی) نمونه بردار گذاشته و آن را با دقت برای انتقال بسته بندی کنید. |  |  |
| آماده سازی: - محتوی بخش جلویی و عقبی لوله را در ویال های جداگانه ای قرار دهید. لایه پشم شیشه مقدم بر بخش جلویی لوله را به ویال محتوی بخش جلویی لوله انتقال دهید و فوم را دور بیندازید. - mL 1 از حلال جداسازی را به هر کدام از ویال ها اضافه کرده و درپوش آن را فورا ببندید. - ویال های حاوی نمونه را به مدت 30 دقیقه در حمام اولتراسونیک قرار دهید. |  |  |
| کالیبراسیون و کنترل کیفی: - روزانه با حداقل 6 استاندارد کاربردی که گستره ی آنالیز را پوشش دهد کالیبره کنید. در صورت لزوم برای افزایش گستره منحنی کالیبراسیون، استانداردهای دیگری را آماده کنید. - مقدار مشخصی از آنالیت (2-متوکسی اتانول) را در بالن ژوژه ی 10 میلی لیتری با حلال به حجم 10 میلی لیتر برسانید. - محلول فوق را به همراه نمونه های اصلی و شاهد آنالیز کنید (مراحل 1و2 نمونه برداری). - منحنی کالیبراسیون را رسم کنید (مساحت پیک در برابر میکروگرم 2-متوکسی اتانول). - راندمان جداسازی (DE) را حداقل یک بار برای هر تعداد از زغال فعال مورد استفاده در نمونه برداری در گستره کالیبراسیون، تعیین کنید. - سه لوله نمونه بردار برای هر پنج غلظت انتخابی و سه شاهد آماده کنید. - بخش عقبی لوله نمونه بردار نمونه شاهد را خارج کرده و دور بیندازید. - توسط یک سرنگ میکرولیتری مقدار مشخصی از محلول استاندارد مادر را مستقیما به محتوی بخش جلویی لوله تزریق کنید. - چند دقیقه برای ایجاد تعادل منتظر بمانید سپس درپوش ویال را بسته و آن را به مدت یک شب رها کنید. - محلول های فوق را واجذب کرده (مراحل 1-3 آماده سازی) و به همراه استانداردها و شاهدها مورد آنالیز قرار دهید (مراحل 1و2 اندازه گیری). - نموداری از راندمان جذب در برابر میکرو گرم 2-متوکسی اتانول بازیافت شده ترسیم کنید. - سه شاهد و سه آنالیت spike شده را برای اطمینان از اینکه منحنی کالیبراسیون و نمودار راندمان واجذب تحت کنترل هستند، آنالیز کنید. |  |  |
| اندازه گیری: - دستگاه گازکروماتوگراف را بر اساس توصیه سازنده و تحت شرایط زیر تنظیم کرده و سپس 1 میکرولیتر از نمونه را یا به صورت دستی با استفاده از روش شستشو با حلال و یا با استفاده از نمونه بردار خودکار به دستگاه تزریق کنید. - آنالیت(ماده مورد تجزیه): 2-متوکسی اتانول - جداساز: mL 1 متیلن کلراید به همراه 5% متانول - دمای تزریق: C ْ 225 - دمای آشکارساز:C ْ 300 - دمای ستون: C ْ 40 (1 دقیقه) تا C ْ 200 C/min) ْ 12) - گاز حامل: هلیوم (mL/min 3-5/2) - ستون: موئین، ازجنس سیلیکا نکته1: اگر سطح پیک بالاتر از گستره منحنی استانداردهای کاربردی بود، با حلال رقیق کرده و مجددا آنالیز کنید و یک ضریب ترقیق مناسب در محاسبات وارد کنید. - مساحت پیک را محاسبه کنید. |  |  |
| مداخله گرها: - |  |  |
| محاسبات: - جرم برحسب µg (تصحیح شده برای راندمان واجذب) 2-متوکسی اتانول موجود در بخش جلویی (Wf) و عقبی (Wb) لوله نمونه اصلی، و بخش جلویی (Bf) و عقبی (Bb) نمونه شاهد را محاسبه کنید. نکته: اگر Wb>Wf/10 ، به این معنی است که ماده به بخش عقبی نشت کرده و نمونه از دست می رود. - محاسبه غلظت (C) 2-متوکسی اتانول در حجم هوای نمونه برداری شده (V) بر حسب لیتر: C= Wf+ Wb- Bf- Bb V , mg/m3 |  |  |